## Slide 1
UT161系列 UT61+系列 UT202S 蓝牙通讯协定
*****************************************************

## Slide 2
1.串口波特率设置
  Baud rate is 9600 bits
  No parity
  1 start bit
  8 data bits
  1 stop bit
2.手机发送命令给万用表或钳形表
数据包格式：
头: 0xAB 0xCD
长度: 从命令到校验和的字节长度：0x03
命令: 手机发送命令给万用表或钳形表，命令格式见表一
校验和：从头到命令数值求和，共2个字节。
头 | 长度 | 命令 | 校验和
2 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 2 Byte

## Slide 3
命令表一
Decimal | Hex | Command
65 | 0x41 | Max /Min（最大值最小值测量按钮）
66 | 0x42 | Exit Max /Min（退出最大值最小值测量按钮）
67 | 0x43 | INRUSH（进入浪涌电流测试按钮）
68 | 0x44 | Exit INRUSH（退出浪涌电流测试按钮）
69 | 0x45 | ZERO（直流电流清零按钮）
70 | 0x46 | Manual Range （手动量按钮）
71 | 0x47 | Auto Range（自动量程按钮）
72 | 0x48 | REL（相对值按钮）
73 | 0x49 | Hz %（频率/占空比按钮）
74 | 0x4A | Hold （数据保持按钮）
75 | 0x4B | Light（背光按钮）
76 | 0x4C | Select（功能选择按钮）
77 | 0x4D | PEAK Max /Min（进入峰值最大值/最小值按钮）
78 | 0x4E | Exit PEAK Max /Min（退出峰值按钮）
79 | 0x4F | Flight(手电筒按钮)
94 | 0x5e | 使能万用表或钳形发送显示值给手机
95 | 0x5f | 使能万用表或钳形发送产品型号给手机

## Slide 4
3.万用表或钳形表发送信息给手机
信息格式如下：
头: 0xAB 0xCD
长度: 从功能到校验和字节长度 : 0x10
功能: Msg[3] – Msg[4] Msg[3]：功能档位 Msg[4]：量程
显示： Msg[5] – Msg[11] ，以ASIC-II码发给手机显示测量值
摸似条：Msg[12] – Msg[13] ，Msg[12]: 10位数值， Msg[13] :个位数值
注：UT216XD没有摸似条，可以急略。
状态： Msg[14] – Msg[16]，万用表或钳形表状态信息显示
校验和：从头到状态数值求和，共2个字节。
头 | 长度 | 功能 | 显示 | 模拟条 | 状态 | 校验和
2 Byte | 1 Byte | 2 Byte | 7 Byte | 2Byte | 3 Byte | 2 Byte
Msg[0]- Msg[1] | Msg[2] | Msg[3]- Msg[4] | Msg[5]- Msg[11] | Msg[12]-Msg[13] | Msg[14]-Msg[16] | Msg[17]-Msg[18]

## Slide 5
Msg[3] :
值(HEX) | 功能档位 | 值(HEX) | 功能档位
0x00 | 交流电压档（ACV） | 0X13 | Live(接触式火线零线判别）
0x01 | 交流毫伏电压档(ACmV) | 0X14 | NCV（非接触式验电）
0x02 | 直流电压档(DCV) | 0X15 | LozV（低阻抗交流电压）
0x03 | 直流毫伏电压档(DCmV) | 0x16 | 钳形表交流电流档(钳形表:ACA）
0x04 | 频率档(Hz) | 0x17 | 钳形表直流电流档(钳形表:DCA)
0x05 | 占空比(%) | 0x18 | LPF(交流电压)
0x06 | 电阻档(OHM) | 0x19 | AC+DC(电压)
0x07 | 通断测试(CONT) | 0x1A | LPF(万用表：交流电流)
0x08 | 二极管(DIDOE) | 0x1B | AC+DC(万用表：电流)
0x09 | 电容档(CAP) | 0x1C | LPF(钳形表：交流电流)
0x0A | 摄氏温度(Celsius) | 0x1D | AC+DC(钳形表：电流)
0x0B | 华氏温度(Fahrenheit) | 0x1E | 浪涌电流档（钳形表:INRUSH）
0x0C | 直流微安档(DCuA) |  | 
0x0D | 交流微安档(ACuA) |  | 
0x0E | 直流毫安档(DCmA) |  | 
0x0F | 交流毫安档(ACmA) |  | 
0x10 | 直流10A档(万用表：DCA） |  | 
0x11 | 交流10A档(万用表：ACA） |  | 
0x12 | 三极管(HFE) |  | 

## Slide 6
Msg[4] :
Value | DCV | ACV | DCmV | ACmV | OHM | CAP | DCuA | DCmA | DCA | ACuA | ACmA | ACA | FREQ | Celsius | Fahrenheit | LoZV
0x30 | 6V | 6V | 60mV | 60mV | 600Ω | 60nF | 600uA | 60mA | 6A | 600uA | 60mA | 6A | 99.99Hz | -40℃ ~300℃ | -40℉ ~572℉ | 600V
0x31 | 60V | 60V | 600mV | 600mV | 6KΩ | 600nF | 6000uA | 600mA | 10A | 6000uA | 600mA | 10A | 999.9Hz | 300℃ ~1000℃ | 572℉ ~1832℉ | 1000V
0x32 | 600V | 600V |  |  | 60KΩ | 6 uF |  |  |  |  |  |  | 9.999kHz |  |  | 
0x33 | 1000V | 1000V |  |  | 600KΩ | 60uF |  |  |  |  |  |  | 99.99kHz |  |  | 
0x34 |  |  |  |  | 6MΩ | 600μF |  |  |  |  |  |  | 999.9kHz |  |  | 
0x35 |  |  |  |  | 60MΩ | 6mF |  |  |  |  |  |  | 9.999MHz |  |  | 
0x36 |  |  |  |  |  | 60mF |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0x37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
UT61B+/D+（万用表）
UT61E+ （万用表）
Value | DCV | ACV | DCmV | ACmV | OHM | CAP | DCuA | DCmA | DCA | ACuA | ACmA | ACA | FREQ | AC+DC
0x30 | 2.2V | 2.2V | 220mV | 220mV | 220Ω | 22nF | 220uA | 22mA |  | 220uA | 22mA |  | 22Hz | 2.2V
0x31 | 22V | 22V |  |  | 2.2KΩ | 220nF | 2200uA | 220mA | 10A | 2200uA | 220mA | 10A | 220Hz | 22V
0x32 | 220V | 220V |  |  | 22KΩ | 2.2 uF |  |  |  |  |  |  | 2.2kHz | 220V
0x33 | 1000V | 1000V |  |  | 220KΩ | 22uF |  |  |  |  |  |  | 22kHz | 1000V
0x34 |  |  |  |  | 2.2MΩ | 220μF |  |  |  |  |  |  | 220kHz | 
0x35 |  |  |  |  | 22MΩ | 2.2mF |  |  |  |  |  |  | 2.2MHz | 
0x36 |  |  |  |  | 220MΩ | 22mF |  |  |  |  |  |  | 22MHz | 
0x37 |  |  |  |  |  | 220mF |  |  |  |  |  |  | 220MHz | 

## Slide 7
UT202S（钳形表）
Value | DCV | ACV | LPF ACV | OHM | CAP | ACA | LPF ACA | FREQ | Celsius | Fahrenheit
0x30 | 9.999V | 9.999V |  | 999.9Ω | 99.99nF | 9.999A | 9.999A | 99.99Hz | -40℃~300℃ | -40℉~572℉
0x31 | 99.99V | 99.99V |  | 9.999KΩ | 999.9nF | 99.99A | 99.99A | 999.9Hz | 300℃~1000℃ | 572℉~1832℉
0x32 | 600V | 600V | 600V | 99.99KΩ | 9.999uF | 600A | 600A | 9.999kHz |  | 
0x33 |  |  |  | 999.9KΩ | 99.99uF |  |  |  |  | 
0x34 |  |  |  | 9.999MΩ | 999.9μF |  |  |  |  | 
0x35 |  |  |  | 99.99MΩ | 9.999mF |  |  |  |  | 
0x36 |  |  |  |  | 99.99mF |  |  |  |  | 
0x37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
注：ACV,ACA, LPF ACV,LPF ACA,℃/ ℉等功能档，仪表会发送主显和副显二组信息给手机，手机界面需要双显显示。

## Slide 8
Status: Msg[14] – Msg[16]
Msg[14]:
Max_flag: 如为1，手机要显示 “MAX”字符,为0，不显示“MAX”字符
Min_flag：如为1，手机要显示 “MIN”字符,为0，不显示“MIN”字符
Hold_flag：如为1，手机要显示 “HLOD”字符,为0，不显示“HLOD”字符
REL_flag：如为1，手机要显示 “REL”字符,为0，不显示“REL”字符
Msg[15]:
Manu_flag: 如为0，手机要显示 “AUTO”字符,为1，不显示“AUTO”字符
Bat_flag：如为1，手机要显示 “ ”图片,为0，不显示“ ”图片
Hv_Warning_flag：如为1，手机要显示 “ ”图片,为0，不显示“ ”图片
Msg[16]:
AC_DC flag: 如为0，手机要显示 “DC”字符,不显示“AC”字符.
如为1，手机要显示 “AC”字符,不显示“DC”字符.
PeakMax_flag: 如为1，手机要显示 “P-MAX”字符,不显示“P-MAX”字符.
PeakMin_flag: 如为1，手机要显示 “P-MIN”字符,不显示“P-MIN”字符.
Bar_pol_flag: 如为1,摸拟条要有负号，如为0,摸拟条要有正号
注：UT216XD没有摸似条，可以急略。
0 | 0 | 1 | 1 | Max_flag | Min_flag | Hold_flag | Rel_flag
0 | 0 | 1 | 1 | APO_flag | Manu_flag | Bat_flag | Hv_Warning_flag
0 | 0 | 1 | 1 | AC_DC flag | PeakMax_flag | PeakMin_flag | Bar_pol_flag

## Slide 9
头 | 长度 | 产品型号 | 校验和
2 Byte | 1 Byte | N Byte | 2 Byte
Msg[0]- Msg[1] | Msg[2] | Msg[3] -Msg[2+N] | Msg[3+N] -Msg[4+N]
4.万用表或钳形表发送产品型号给手机
信息格式如下：
头: 0xAB 0xCD
长度: 从命令到校验和的字节长度
产品型号: 万用表或钳形表发送以ASIC-II码给手机，如UT161B
校验和： 从头到命令数值求和，共2个字节。